Radiodiagnóstico Médico

(Fluoroscopia, Mamografia, Radiografia e Tomografia)

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO / CONSTÂNCIA

Deverá ser anexado ao teste de aceitação/desempenho/constância:

- Certificado de qualificação do profissional que realizou os testes;

- Certificado de calibração da instrumentação utilizada (validade de 2 anos);

- Descrição e identificação (número de série) de toda instrumentação utilizada;

- Todas as imagens radiográficas (identificados com o nome da clínica, data, técnica utilizada e teste que foi utilizado) utilizadas na realização dos testes. As imagens originais devem ser armazenadas pelo serviço;

- Fotografia datada (dd/mm/ano) da sala de exames, câmara escura e sala de laudos, mostrando os equipamentos de teste utilizados e os equipamentos/ambientes avaliados;

- Os testes específicos e relativos aos sistemas CR e DR, deverão ser realizados conforme as recomendações dos fabricantes, incluindo os testes dos monitores.

Obs.

1 – O relatório do teste de aceitação do equipamento de raios X, deve ser emitido pelo fornecedor apóssuainstalação com o aceite dotitular doestabelecimento (Portaria SVS/MS 453/98 Item 3.9 (c) (i) ).

2 – O teste de aceitação (do equipamento)é um conjunto de medidas e verificações,realizadas após amontagem doequipamentonasala,paraatestara conformidadecom ascaracterísticasdeprojetoededesempenhodeclaradospelo fabricanteecom osrequisitos desteRegulamento (Portaria SVS/MS 453/98 Glossário (104) ).

3 – O relatório anual, deve constar de todos os testes conforme as periodicidades estabelecidas na Portaria SVS/MS 453/98. Assim, devem conter as informações relativas ao teste anual, aos 2 testes semestrais, aos 12 testes mensais e aos 52 testes semanais.

| Serviço Avaliado: |  |
| --- | --- |
| Procedimento Avaliado: |  |
| Sala |  |
| Identificação do Equipamento: (Fabricante, Modelo, NS, FAB, REG) |  |
| Avaliador: |  | Data: |  |

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO / CONSTÂNCIA

- Valores representativos de dose

ItensdaPortariaMS 453/98-4.45a(i e ii), 4.49(c ) eTabela A1,A2

Periodicidade: Bianual

| Velocidade do Filme | Técnica utilizada | Dose | Nível de Referência | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KV/mA/ms | DFF | mGy | DEP(mGy) | C / NC |
| Coluna lombar | AP |  |  |  | 10 |  |
|  | LAT |  |  |  | 30 |  |
|  | JLS |  |  |  | 40 |  |
| Abdômen | AP |  |  |  | 10 |  |
| Pelve | AP |  |  |  | 10 |  |
| Bacia | AP |  |  |  | 10 |  |
| Tórax | PA |  |  |  | 0,4 |  |
|  | LAT |  |  |  | 1,5 |  |
| Coluna Torácica | AP |  |  |  | 7 |  |
|  | LAT |  |  |  | 20 |  |
| Crânio | AP |  |  |  | 5 |  |
|  | LAT |  |  |  | 3 |  |
| Mamografia | CC /GRADE |  |  |  | 10 |  |
| Mamografia | CC/ Sem Grade |  |  |  | 4 |  |
| Tomografia1 | Cabeça |  |  |  | 50 |  |
| Tomografia1 | Coluna Lombar |  |  |  | 35 |  |
| Tomografia1 | Abdome |  |  |  | 25 |  |

1 Dose média em cortes múltiplos

Comentários: _______________________________________________________________________

B.  Exatidão e reprodutibilidade da tensão no tubo

Exatidão e reprodutibilidade do tempo de exposição

Reprodutibilidade da exposição

Tolerância ± 10%. ItensdaPortariaMS 453/98-4.45b(i),4.45b(ii),4.45b(vii),4.49(d) e4.49(k).

Periodicidade: Testes Anuais

Obs. As medidas devem ser realizadas em todos os postos de corrente e, em cada posto de corrente, nos valores mínimos, médios e máximos de kVp e tempo utilizados.

| mA |  | Foco (FF/FG) |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados | Valores Medidos |
|  | mAs | mA | Tempo | kVp | Exposição | Tempo | kVp |
| Valor mínimo de KVp e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de KVp e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de KVp e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo | Exposição | Tempo | KVp |
| Reprodutibilidade |  |  |  |
| Exatidão | Não se aplica |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

| mA |  | Foco (FF/FG) |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados | Valores Medidos |
|  | mAs | mA | Tempo | kVp | Exposição | Tempo | kVp |
| Valor mínimo de KVp e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de KVp e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de KVp e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo | Exposição | Tempo | KVp |
| Reprodutibilidade |  |  |  |
| Exatidão | Não se aplica |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

| mA |  | Foco (FF/FG) |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados | Valores Medidos |
|  | mAs | mA | Tempo | kVp | Exposição | Tempo | kVp |
| Valor mínimo de KVp e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de KVp e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de KVp e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo | Exposição | Tempo | KVp |
| Reprodutibilidade |  |  |  |
| Exatidão | Não se aplica |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

| mA |  | Foco (FF/FG) |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados | Valores Medidos |
|  | mAs | mA | Tempo | kVp | Exposição | Tempo | kVp |
| Valor mínimo de KVp e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de KVp e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de KVp e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo | Exposição | Tempo | KVp |
| Reprodutibilidade |  |  |  |
| Exatidão | Não se aplica |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

| mA |  | Foco (FF/FG) |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados | Valores Medidos |
|  | mAs | mA | Tempo | kVp | Exposição | Tempo | kVp |
| Valor mínimo de KVp e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de KVp e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de KVp e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo | Exposição | Tempo | KVp |
| Reprodutibilidade |  |  |  |
| Exatidão | Não se aplica |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

| mA |  | Foco (FF/FG) |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados | Valores Medidos |
|  | mAs | mA | Tempo | kVp | Exposição | Tempo | kVp |
| Valor mínimo de KVp e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de KVp e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de KVp e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo | Exposição | Tempo | KVp |
| Reprodutibilidade |  |  |  |
| Exatidão | Não se aplica |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

C.CAMADA SEMI-REDUTORA

ItensdaPortariaMS 453/98-4.45b(iii),4.49(f), 4.49(g) e tabela I

Periodicidade: Anual.

| KVp/mA/tempo/DFD |  |
| --- | --- |
| Gerador |  |
| CSR Indicada |  |
| CSR Esperada |  |
| mmAl | Leitura(mGy) | L/L0 |
| CSR (mmAl) |  |
| Resultado (C/NC) |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- LINEARIDADE DO “KERMA” COM O mAs

RENDIMENTO DO TUBO

Tolerância: 20% linearidade

ItensdaPortariaMS 453/98-4.45(vi)4.45(v) 4.49(i) e 4.49(j).

Periodicidade; Testes Anuais

| kVp | 80 | DFD | 1m | Gerador |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados | Medidos | Calculados |
| mA | ms | mAs | mGy | ms | kVp | mAs | mGy/mAs | mGy/mAminm² |
| Desvio máximo |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- REPRODUTIBILIDADE DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO

Tolerância: 10%

ItensdaPortariaMS 453/98-4.45b (viii) e 4.49 (l)

Descrever a técnica utilizada, mostrar os valores medidos e os resultados;

Anexar os filmes radiográficos, com as medidas de DO, caso sejam utilizados.

Periodicidade: Testes Anuais

Comentários: ______________________________________________________________________

- TAMANHO DO PONTO FOCAL

Tolerância: Conforme especificação do fabricante

Itens da Portaria MS 453/98-4.45b (ix)

Descrever a técnica utilizada e anexar os filmes radiográficos utilizados.

Periodicidade: Teste Anual

|  | FF | FG |
| --- | --- | --- |
| Valor Nominal |  |  |
| Valor Medido |  |  |
| Desvio |  |  |
| Resultado (C / NC) |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- ALINHAMENTO DO EIXO CENTRAL DO FEIXE

EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO

Tolerância: 3O para o alinhamento do feixe e 2% da DFF para a exatidão da colimação

Itens da Portaria MS 453/98-4.45b (iv), 4.45c (i), 4.49(h) e 4.49 (m)

Descrever a técnica utilizada e anexar os filmes radiográficos utilizados.

Periodicidade: Anual para o alinhamento e Semestral para a exatidão da colimação

| kVp e mAs |  | DFF |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alinhamento | Colimação |
| Desvio |  |  |
| Resultado (C / NC) |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- INTEGRIDADE DAS VESTIMENTAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO (Saiote Plumbífero em fluoroscopia)

Itens da Portaria MS 453/98-4.45B(X)

Periodicidade: Anual

Anexar as imagens da avaliação

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- CONTATO TELA FILME. INTEGRIDADE DAS TELAS E CHASSIS

Itens da Portaria MS 453/98-4.45c (iii) e 4.45c (v).

Descrever a técnica utilizada, identificar os filmes/chassis e anexar filmes utilizados.

Periodicidade: Testes Semestrais

| Identificação do Chassi | Observações |
| --- | --- |

Comentários: ______________________________________________________________________

- ALINHAMANETO DE GRADE

ItensdaPortariaMS 453/98-4.45c (iv). Periodicidade: Teste Semestral

Descrever a técnica utilizada e anexar os filmes radiográficos utilizados.

| Medidas da Densidade Ótica - Grade da Mesa |
| --- |
| 2 Direito | 1 Direito | Centro | 1 Esquerdo | 2 Esquerdo |
| Resultado (C / NC) |  |
| Medidas da Densidade Ótica – Grade do Bucky Mural |
| 2 Direito | 1 Direito | Centro | 1 Esquerdo | 2 Esquerdo |
| Resultado (C / NC) |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- CONDIÇÕES DO NEGATOSCÓPIO E DA SALA DE LAUDOS

ItensdaPortariaMS 453/98-4.12, 4.38(d) e 4.45c(vi)

Descrever a técnica utilizada. 	Periodicidade: Semestral

|  | Medidas de Luminância ( x 1000 nit) |
| --- | --- |
|  | Corpo 1 | Corpo 2 | Corpo 3 | Corpo 4 | Corpo 5 | Corpo 6 | Corpo 7 | Corpo 8 |
| SE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medidas de Iluminância da Sala de laudos ( lux ) |
| Resultado |  |  |

SE – Superior Esquerdo; SD – Superior Direito; C – Centro; IE – Inferior Esquerdo; ID – Inferior Direito

Comentários: ______________________________________________________________________

- CALIBRAÇÃO, UNIFORMIDADE  E CONSTÂNCIA DO NÚMERO DE CT

ItensdaPortariaMS 453/98-4.49(p),4.45(i)

Anexar filmes com as medidas.

Descrever o simulador utilizado, as medidas encontradas e os resultados.

Periodicidade: Semanal

Resultado (C / NC) :

- RESOLUÇÃO DE ALTO E BAIXO CONTRASTE EM FLUOROSCOPIA

ItensdaPortariaMS 453/98-4.49(n) 4.49(m)

Anexar filmes.

Descrever o simulador utilizado, as medidas encontradas e os resultados.

Resultado (C / NC):

- AVALIAÇÃO DE IMAGEM MAMOGRÁFICA COM FANTOMA TIPO ACR

ItensdaPortariaMS 453/98-4.48 e 4.49(q)

Anexar filmes.

Descrever o simulador utilizado, as medidas encontradas e os resultados. Anexar imagem.

Identificar fibra de 0,75mm, uma microcalcificação de 0,32mm e uma massa de 0,75mm

Resultado (C / NC):

- MEDIDA DA FORÇA DE COMPRESSÃO

Tolerância: 11 Kgf ( força de compressão ( 18 Kgf

ItensdaPortariaMS 453/98-4.18a

Valor Medido:

Resultado (C / NC):

- SENSITOMETRIA DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO

ItensdaPortariaMS 453/98-4.45d(iii)

Anexar filmes.

Descrever as medidas encontradas e os resultados.

Periodicidade: Teste Semanal e diário para mamografia

Resultado (C / NC):

TESTES NECESSÁRIOS APENAS NA ACEITAÇÃO

- MEDIDA DE ATENUAÇÃO DA PLACA DE COMPRESSÃO

ItensdaPortariaMS 453/98-4.18a

Descrever a técnica utilizada, as medidas encontradas e os resultados.

- MEDIDA DE ATENUAÇÃO DO RECEPTOR DE IMAGEM

ItensdaPortariaMS 453/98-4.16 ou 4.18 b

Descrever a técnica utilizada, as medidas encontradas e os resultados.

TESTES NECESSÁRIOS PARA OS SISTEMAS DIGITAIS (CR e DR)

Deverá ser descrito o programa de controle de qualidade recomendado pelo fabricante, constando todos os testes, com as respectivas periodicidades e tolerância.

Caso o serviço utilize monitores para visualização diagnóstica e emissão de laudos, os mesmos deverão constar do programa de controle de qualidade.